## Sửa chữa
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHOA DƯỢC -VTYT
BẢNG THEO DÕI THỜI GIAN SỬA CHỮA VÀ THAY THẾ LINH KIỆN, PHỤ KIỆN MÁY MÓC, TBYT NĂM 2026 (Tính đến 22/8/2026)
STT | Mã quản lý TBYT | Tên thiết bị/Dịch vụ | Năm đưa vào sử dụng | Bộ phận sử dụng | Ngày báo hỏng | Ngày trình phê duyệt phương án sửa chữa | Mô tả hiện trạng hư hỏng | Đơn vị sửa chữa (Nội bộ/Thuê ngoài) | Nội dung/ Biện pháp khắc phục | Linh kiện, phụ kiện thay thế (nếu có) | Ngày hoàn thành | Kinh phí sửa chữa (VNĐ) | Tình trạng hoạt động thiết bị sau sửa chữa | Người nghiệm thu | Ghi chú | Quyết định
Tổng cộng: I+II+III+IV
I | Phòng khám Đa khoa
1 | TSPK368 | Máy đo chức năng hô hấp; Model: Datospir Touch Easy-T; Xuất sứ: Tây Ban Nha | 2024 | PKĐK - CS1 | 05/01/2026 | 17/3/2026 | Không hiện biểu đồ khi đo thổi | Công ty CP Dược TBYT Tuấn Hà | Sửa chữa và thay thế linh kiện Transducer | Transducer | 25/5/2026 | 30450000 | Tốt | Ds. Tính, Ds. Lộc, Bs. Nam, Cn. Thảo | Thu sự nghiệp | Quyết định số 213/QĐ-TTKSBT ngày 14/4/2026
2 | TSXN178 (XN chuyển qua Phòng Thanh trùng năm 2026) | Tủ sấy JSON-153P(JSOF, Hàn quốc) JSON-153P | 2026 | PKĐK - CS1 | 20/5/2026 | 02/6/2026 | Hỏng cánh quạt | Cơ sở điện lạnh Tuấn Vĩnh (Hộ KD Phạm Sĩ Vĩnh) | Hàn cánh quạt tủ sấy | Không | 04/6/2026 | 648000 | Tốt | Ds. Tính, Ds. Lộc, Cn. Hồng | Thu sự nghiệp
3 | TSPK019 | Máy siêu âm (Model: SONOACE R7; Hãng sản xuất: Samsung; Nước sản xuất: Hàn Quốc) | 2019 | PKĐK - CS1 | 04/5/2026 | 27/5/2026 | Thường xuyên không khởi động được máy | Công ty TNHH Văn Thanh | Sửa chữa bo mạch CPU Bảo hành: 03 tháng. | Không | 2026-06-29 | 44500000 | Tốt | Ds. Tính, Ds. Lộc, Bs. Nam Cn. Huệ | Quỹ PTHĐSN | Quyết định số 349/QĐ-TTKSBT ngày 10/6/2026
4 | TSPK369 | Máy đo thính lực (Máy đo hoàn chỉnh) (Model: SIBELSOUND 400 AOM+); HSX: Sibel, S.A.U- Xuất sứ: Tây Ban Nha | 2024 | PKĐK - CS1 | 25/5/2026 | 2026-06-29 | Không phát được tín hiệu đo thính lực | Công ty TNHH Thiết bị VTYT DHA | Sửa chữa nút bẩm phản ứng bệnh nhân | Không | 2026-07-15 | 5500000 | Tốt | Ds. Tính, Ds. Lộc, Bs. Nam Cn. Huệ | Thu sự nghiệp
II | Khoa XN-CĐHA-TDCN
* | CƠ SỞ 1
1 | TSXN133 | Máy sắc ký lỏng khối phổ LC/MS-MS (model: 8040, hãng: Shimadzu - Nhật Bản) | 2019 | HL-XN (CS1) | 05/5/2025 | 25/8/2025 | Chân không của máy không đạt, báo lỗi IG | Công ty CP TB-VT KHKT và Du lịch Trung Sơn T.S.S.E | Kiểm tra toàn bộ thiết bị; Thay thế đồng hồ đo IG | Đồng hồ đo IG | 05/01/2026 | 13176000 | Tốt | Ds. Tính, Ds. Lộc, Cn. Hải, Cn. N.Châu | Thu sự nghiệp | Quyết định số 176/QĐ-TTKSBT ngày 24/9/2025
2 | TSXN073 TSXN050 TSXN 020 | Máy quang phổ U-2900; Bộ phá mẫu đạm (SMS); Lò nung Nebertherm L3C6. | 2011 2010 1998 | HL-XN (CS1) | 05/11/2025 | 25/11/2025 | - Độ hấp thụ tại các bước sóng không chính xác, ảnh hưởng đến kết quả XN; - Thiết bị có chảy nước, hiệu suất thu hồi thấp; - Công tấc nguồn chập chờn. | Công ty TNHH KHCN VIETCALIB | - Kiểm tra toàn bộ thiết bị; Thay thế bộ lọc Máy U-2900; - Kiểm tra toàn bộ thiết bị; Thay thế bình 1 lít cho bộ hấp thu khí thải Bộ phá mẫu đạm (SMS); - Sửa chữa lỗi và thay thế công tất nguồn của Lò nung Nebertherm L3C6. | - Thay thế bộ lọc Máy U-2900; - Thay thế bình 1 lít cho bộ hấp thu khí thải Bộ phá mẫu đạm (SMS); - Thay thế công tất nguồn của Lò nung Nebertherm L3C6. | 02/3/2026 | 21276000 | Tốt | Ds. Tính, Ds. Lộc, Cn. Hải | Thu sự nghiệp | Quyết định số 254/QĐ-TTKSBT ngày 24/12/2025
3 | TSXN412 | Hệ thống khối phổ Plasma ghép cặp cảm ứng (ICP-MS), Analytik jena-Đức | 2021 | HL-XN (CS1) | 17/12/2026 | 04/2/2026 | Lỗi chân không | Công ty TNHH Analytik Jena Việt Nam | Kiểm tra sửa chữa hệ thống bị lỗi chân không | Không | 22/4/2026 | 21600000 | Tốt | Ds. Tính, Ds. Lộc, Cn. Hải, Cn. Bình | Thu sự nghiệp | Quyết định số 155/QĐ-TTKSBT ngày 12/3/2026
4 | TSXN-UPS-ICP | Bộ lưu điện Santak C10K (HT ICP) | 2021 | HL-XN (CS1) | 2026-11-05 | 18/5/2026 | Hỏng bình ắc quy Bộ lưu điện Santak C10K | Công ty TNHH TM Nguyên Hà | Kiểm tra và thay thế ắc quy Bộ lưu điện Santak C10K | Ắc quy | 21/5/2026 | 9828000 | Tốt | Ds. Tính, Ds. Lộc, Cn. Hải, Cn. Bình | Thu sự nghiệp
5 | TSXN255 | Máy phân tích huyết học tự động 26 thông số 5 thành phần bạch cầu (Sysmex XS1000i) | 2016 | CLS-XN (CS1) | 09/5/2026 | 05/6/2026 | Khởi động máy liên tục báo lỗi, không thực hiện được xét nghiệm mẫu | Công ty Hoàng Anh | Kiểm tra sửa chữa và thay bơm | Thay bơm | 2026-08-18 | 7560000 | Tốt | Ds. Tính, Ds. Lộc, Cn. Duy, Cn. Nghĩa | Thu sự nghiệp
6 | TSXN082 | Sửa chữa Thiết bị phân tích thủy ngân (Model: FIMS100 + S10 AutoSampler; Hãng sản xuất: Perkin Elmer) phục vụ hoạt động chuyên môn | 2018 | HL-XN (CS1) | 01/6/2026 | 01/6/2026 | Hệ số hấp thu và hiệu suất thu hồi thấp | Công ty TNHH TM và DV TB Hân Hảo | Kiểm tra sửa chữa | Không | 12/6/2026 | 9828000 | Tốt | Ds. Tính, Ds. Lộc, Cn. Hà | Thu sự nghiệp
7 | TSXN032 | Sửa chữa Hệ thống phá mẫu vi sóng Model : MW680 SN : 680-MD10612471 | 2018 | HL-XN (CS1) | 2026-07-27
8 | TSXN197 | Máy ly tâm lạnh ống eppendorf tách mẫu DNA để bàn Model: 5424R | 2015 | VR-XN (CS1) | 2026-08-12 | 2026-08-24 | Chức năng làm lạnh không hoạt động | Công ty TNHH Việt Kim Hùng | Kiểm tra lốc lạnh, tụ khởi động. Sửa chữa bộ phận xử lý nhiệt độ của máy. Nạp gas. Vận hành. | Không
9 | TSXN023 | Máy chưng cất nước 2 lần dạng tủ Model: WSC/4D SN: 3814A | 2004 | VS-XN (CS1)
10 | TSXN019 | Hệ thống lọc nước siêu sạch Barnstead | 2004 | HL-XN (CS1)
* | CƠ SỞ 2
7 | TSXN222 TSXN00 TSXN00 | Máy nước cất 2 lần A4000D; Máy đo quang U-2900; Máy cất đạm Buchi. | 2010 2011 2017 | HL-XN (CS2) | 2025-12-17 | 29/01/2026 | - Kiểm tra nguyên nhân lỗi và sửa chữa. | Công ty TNHH KHCN VIETCALIB | - Kiểm tra nguyên nhân lỗi. - Kiểm tra nguyên nhân lỗi. Sửa bo mạch chính (mainboard). Chỉnh lại trục quay của cách tử. Hiệu chỉnh lại đường nền, bước sóng. Kiểm tra lại thiết bị sau khi sửa chữa; - Kiểm tra nguyên nhân lỗi. Chỉnh lại nút bịt đầu ống mẫu. Chỉnh lại vị trí gá giữ ống mẫu. Nối tạm phần ống thủy tinh bị vỡ bằng ống silicon để sử dụng. Vận hành thử sau khi sửa chữa. | Không | 25/02/2026 | 9720000 | Tốt | Ds. Tính, Ds. Lộc, Cn. Hải | Thu sự nghiệp
8 | TS-XN-954 | Máy quang phổ U-2900 (lần 1) | 2011 | HL-XN (CS2) | 2025-12-17 | 27/2/2026 | Máy bị nhiễu vùng bước sóng, hư kính lọc. | Công ty TNHH KHCN VIETCALIB | Kiểm tra, sửa chữa và thay thế bộ lọc Máy U-2900 | Thay thế bộ lọc Máy U-2900 | 20/4/2026 | 18144000 | Tốt | Ds. Tính, Ds. Lộc, Cn. Hải | Thu sự nghiệp | Quyết định số 136/QĐ-TTKSBT ngày 11/3/2026
9 | TS-XN-972 | Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS | 2018 | HL-XN (CS2) | 2026-12-17 | 04/02/2026 | Hệ thống bị sự cố, chạy không ổn định. Khi phân tích các kim loại trên hệ thống graphite lên nhiệt độ cao hệ thống không chạy được | Công ty TNHH TM và DV TB Hân Hảo | Dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS Model: PinAAcle900H Hãng sản xuất: Perkin Elmer Nội dung sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng: Sửa chữa mạch điều khiển nguồn của KT Lò. Sửa chữa mạch điều khiển gia nhiệt của KT Lò. Kiểm tra tổng quát toàn bộ hệ thống. Bảo trì và bảo dưỡng toàn bộ hệ thống. Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật hóa hơi nguội (FIAS). Bảo hành: 06 tháng. | Không | 23/5/2026 | 49140000 | Tốt | Ds. Tính, Ds. Lộc, Cn. Hải | Thu sự nghiệp | Quyết định số 137/QĐ-TTKSBT ngày 11/3/2026
10 | TSXN-BUCHI-CS2 | Máy chưng cất đạm Buchi | 2017 | HL-XN (CS2) | 2025-12-17 | 18/3/2026 | Thiết bị có chảy nước, không cất mẫu được | Công ty TNHH KHCN VIETCALIB | - Dịch vụ hàn Bình bảo vệ mẫu (Splash protection vessel) bị nứt vỡ; - Thay thế Vòng đệm (Seal with ring CSM) Code: 11073674; Hãng: Buchi. | Vòng đệm (Seal with ring CSM) | 09/6/2026 | 13500000 | Tốt | Ds. Tính, Ds. Lộc, Cn. Hải | Thu sự nghiệp | Quyết định số 214/QĐ-TTKSBT ngày 14/4/2026
11 | TS-XN-954-2 | Máy quang phổ U-2900 (lần 2) | 2011 | HL-XN (CS2) |  |  | Hỏng bo mạch | Công ty TNHH TMDV KT VIETNGUYEN | Kiểm tra, sửa chữa và thay thế bo mạch | Thay thế bo mạch Máy U-2900 | Đang thực hiện | 49680000 | Tốt | Ds. Tính, Ds. Tân, Cn. Hải | Quỹ PTHĐSN | Quyết định số /QĐ-TTKSBT ngày 1..../3/2026
12 | TS-XN-934 | Tủ ấm 37 độ Model: Memmert BE500 Hãng sx: Memmert GmbH + Co | 1997 | HL-XN (CS2) | 2026-07-23
13 | TSXN-NRB-CS2 | Tủ ấm lạnh 130L Model: NRB-14A Hãng sản xuất: Nihon Freezer co.,ltd | 2019 | HL-XN (CS2) | 2026-08-12
14
15
16
17
III | Khoa Dược - VTYT
1 | TSKD059 | Hệ thống lọc nước RO250l/h | 2023 | PKĐK XN (DVTYT quản lý) | 24/02/2026 | 24/02/2026 | Nắp màng RO bị sự cố, nước tràn ra nền nhà | Công ty TNHH XL nước Gia Hưng Phát | Sửa chữa, thay thế linh kiện (bộ vỏ màng RO 4040) | Bộ vỏ màng RO 4040 | 12/3/2026 | 3847500 | Tốt | Ds. Tính, Ds. Lộc | Thu sự nghiệp
2 | TSKD017 | Tủ lạnh Domectic TCW 4000 AC (Luxembourg) | 2020 | Kho Bảo quản Vắcxin | 2026-07-31 | 2026-08-17 | Hỏng ko sử dụng được | Cơ sở Điện lạnh Tuấn Vĩnh | Thay thế linh kiện (tiếp nhận từ Viện Pasteur Nha Trang cấp) | Bộ phụ tùng đầy đủ Tủ TCW4000AC | 2026-08-24 | 1944000 | Tốt | Ds. Tính, Ds. Lộc, Ds. Ngà | Ngân sách NN
IV | Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm
1 | TSPK011 | Tủ ALASKA SL-8C (tủ mát) VN | 2019 | BP Tiêm chủng dịch vụ | 2028-07-16 | 2026-07-27 | Hỏng, nhiệt độ không ổn định | Cơ sở Điện lạnh Tuấn Vĩnh | Sửa chữa không chạy block, xử lý máng nước và hệ thống ga sưởi, thay thế bộ điều khiển nhiệt độ | Bộ điều khiển nhiệt độ | 2026-08-14 | 8100000 | Tốt | Ds. Tính, Ds. Lộc, Ths. Ánh, Cn. Hà | Thu sự nghiệp

## Bảo trì
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHOA DƯỢC -VTYT
BẢNG THEO DÕI THỜI GIAN BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG MÁY MÓC, TBYT NĂM 2026 (Tính đến 22/8/2026)
STT | Mã quản lý TBYT | Tên thiết bị | Năm đưa vào sử dụng | Bộ phận sử dụng | Ngày đề xuất | Ngày trình phê duyệt phương án thực hiện bảo trì | Nội dung đề xuất | Đơn vị thực hiện (Nội bộ/Thuê ngoài) | Nội dung thực hiện | Linh kiện, phụ kiện thay thế (nếu có) | Ngày hoàn thành | Kinh phí (VNĐ) | Tình trạng hoạt động thiết bị sau bảo trì | Người nghiệm thu | Ghi chú | Quyết định
Tổng cộng: I+II
I | Khoa XN-CĐHA-TDCN
1 | TSXN267 | Hệ thống Real - Time PCR nguyên khối (5 màu) Model: ARIAMX, Hãng SX: AGILENT Mỹ | 2017 | Virus-CS1 | 17/12/2026 | 13/01/2026 | Bảo trì bảo dưỡng | Công ty CP KHCN Đồng Tâm | Bảo trì bảo dưỡng toàn bộ hệ thống | Không | 09/3/2026 | 11340000 | Tốt | Ds. Tính, Ds. Lộc, Cn. Duy, Cn. Phong | Thu sự nghiệp | Quyết định số 57/QĐ-TTKSBT ngày 04/02/2026
2 | TSXN324 | Máy đếm Tế bào T-CD4 (CyFlow Counter/ PARTEC) | 2015 | HIV-CS1 | 17/12/2026 | 13/01/2026 | Bảo trì bảo dưỡng | Công ty TNHH UNT VN | Bảo trì bảo dưỡng toàn bộ hệ thống | Không | 24/3/2026 | 39000000 | Tốt | Ds. Tính, Ds. Lộc, Cn. Duy, Cn. Phúc | Thu sự nghiệp | Quyết định số 56/QĐ-TTKSBT ngày 04/02/2026
3 | TSXN004 | Hệ thống máy sắc ký khí khối phổ GC/MS (Model: Trace GC, Hãng: Thermo) | 2006 | Hóa lý -CS1 | 17/12/2026 | 13/01/2026 | Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và nâng cấp phần mềm | Công ty TNHH Hóa chất và Vật tư Khoa học kỹ thuật Cường Thịnh | Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và nâng cấp phần mềm | Không |  | 0 | Không hoạt động | Công ty Đã đến thực hiện DV (tuy nhiên TB SD 2006, ko có linh kiện thay thế nên ko thanh toán) | Thu sự nghiệp | Ko thanh toán
4 | TSXN411 | Hệ thống ký sắc lỏng hiệu năng cao HPLC/UV-VIS 2489 Waters (Alliance e2695 XE) | 2017 | Hóa lý -CS1 | 03/6/2026 |  | Dịch vụ Bảo trì toàn bộ hệ thống | Công ty TNHH dịch vụ Khoa học và Công nghệ TIC. | Dịch vụ Bảo trì toàn bộ hệ thống | Không |  | 27000000 | Tốt | Ds. Tính, Ds.Thành, Cn. Hải, Cn. Thu | Thu sự nghiệp | Quyết định số 394/QĐ-TTKSBT ngày 01/7/2026
5 | [14 empty] | Quỹ PTHĐSN
6 | [14 empty] | Quỹ PTHĐSN
7 | [14 empty] | Quỹ PTHĐSN
8 | [14 empty] | Quỹ PTHĐSN
II | Khoa Dược - VTYT
1 | TSKD058 | Hệ thống khí y tế trung tâm | 2022 | PKĐK XN (DVTYT quản lý) | 12/5/2026 | 14/5/2026 | Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh kiện | Công ty A.S.T MEDI | Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh kiện | Nhớt, bạc đạn, đầu dẫn van lọc ngõ ra khí. | Đang thực hiện 03 đợt/năm (Hạn HĐ đến 31/12/2026) | 49500000 | Tốt | Ds. Tính, Ds. Thành, Cn. Huệ, Cn. Bình | Quỹ PTHĐSN | Quyết định số 327/QĐ-TTKSBT ngày 29/5/2026
2 | TSKD059 | Hệ thống lọc nước RO 250L/h | 2023 | PKĐK XN (DVTYT quản lý) | 2026-06-30 | 2026-07-02 | Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh kiện, VT | Công ty XL nước Gia Hưng Phát DTH | Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh kiện | Thay bộ do hiển thị TDS; Thay bóng đèn UV S150RL-HO; Thay lõi lọc tinh 5 micron; Thay lõi lọc sát khuẩn 0,2 micron | 2026-08-17 | 20304000 | Tốt | Ds. Tính, Ds. Lộc, Cn. Duy, Cn. Nghĩa | Quỹ PTHĐSN | Quyết định số 429/QĐ-TTKSBT ngày 21/7/2026

## Hiệu chuẩn, KĐ, KX
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHOA DƯỢC -VTYT
BẢNG THEO DÕI THỜI GIAN HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH, KIỂM XẠ MÁY MÓC, TBYT NĂM 2026 (Tính đến 22/8/2026)
STT | Mã quản lý TBYT | Tên thiết bị | Năm đưa vào sử dụng | Bộ phận sử dụng | Ngày đề xuất | Số lượng đề xuất | Ngày trình phê duyệt phương án thực hiện hiệu chuẩn | Đơn vị thực hiện (Nội bộ/Thuê ngoài) | Nội dung thực hiện/TSKT | Ngày hoàn thành | Kinh phí thực hiện (VNĐ) | Tình trạng hoạt động thiết bị sau HC, KĐ | Người nghiệm thu | Ghi chú | Quyết định
Tổng cộng: A+B+C
A | Khoa XN-CĐHA-TDCN
I | Gói dịch vụ: Hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị phục vụ đánh giá lại ISO17025 và các thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn |  |  | XN | 2025-12-17 |  | 2026-01-13 | TT Kiểm định Hiệu chuẩn Đo lường Miền Nam (SMETES) |  | 2026-03-03 |  |  | Ds. Tính, Ds. Lộc, Cn. Hải, Cn. Sơn | Thu sự nghiệp | Quyết định số 34/QĐ-TTKSBT ngày 27/01/2026
* | CƠ SỞ 1
1 |  | Buồng sinh học Telstar Tây Ban Nha |  | HIV-CS1 |  | 1 |  |  | Thử nghiệm | 2026-03-03 | 3000000 | Tốt
2 |  | Tủ an toàn sinh học cấp 2 ESCO - CLASS II BSC |  | Virus-CS1 |  | 1 |  |  | Thử nghiệm | 2026-03-03 | 3000000 | Tốt
3 |  | Máy ly tâm |  | HIV-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 600000 | Tốt
4 |  | Pipet dung tích 2 - 20 ul |  | HIV-CS1 |  | 2 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 400000 | Tốt
5 |  | Pipet dung tích 50 ul |  | HIV-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 200000 | Tốt
6 |  | Pipet dung tích 100-1000 ul |  | HIV-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 200000 | Tốt
7 |  | Tủ ấm: ISGI-30T/JSR |  | CLS-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 600000 | Tốt
8 |  | Máy li tâm EPPENDORF 5702 |  | CLS-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 600000 | Tốt
9 |  | Micopipete (2 - 20 ul; 10 - 100 ul; 100-1000 ul) |  | CLS-CS1 |  | 3 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 600000 | Tốt
10 |  | Micropipet đơn kênh (0,5µ -10µ) Model: P3960-10A, Hãng SX: LABNET-Mỹ |  | Virus-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 200000 | Tốt
11 |  | Micropipet đơn kênh (10µ -100µ) Model: P3960-1000A, Hãng SX: LABNET-Mỹ |  | Virus-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 200000 | Tốt
12 |  | Micropipet đơn kênh (100µ -1000µ); Model: P3960-1000A, Hãng SX: LABNET-Mỹ |  | Virus-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 200000 | Tốt
* | CƠ SỞ 2
13 |  | Tủ ATSH Cấp 2 Jouan SA |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Thử nghiệm | 2026-03-03 | 3000000 | Tốt
14 |  | Tủ an toàn cấp II ,2 chỗ ngồi |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Thử nghiệm | 2026-03-03 | 3000000 | Tốt
15 |  | Cân kỹ thuật Ohaus |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 300000 | Tốt
16 |  | Cân phân tích Acculad |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 500000 | Tốt
17 |  | Tủ sấy nuve |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 600000 | Tốt
18 |  | Nồi hấp tiệt trùng |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 800000 | Tốt
19 |  | Nồi hấp sấy ướt Sturdy |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 700000 | Tốt
20 |  | Bể điều nhiệt PolyScience |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 0 | Không hoạt động
21 |  | Tủ ấm Memmert 37OC |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 0 | Không hoạt động
22 |  | Tủ ấm Memmert |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 700000 | Tốt
23 |  | Tủ ấm Yamato |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 600000 | Tốt
24 |  | Tủ ấm Yamato 44OC |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 600000 | Tốt
25 |  | Tủ ấm CO2 SANYO |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 800000 | Tốt
26 |  | Tủ ấm lạnh 130 lít |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 0 | Không hoạt động
27 |  | Máy đo pH |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 600000 | Tốt
28 |  | Tủ ấm 108 lít |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 600000 | Tốt
29 |  | Máy đo quang (Quang phổ tử ngoại khả kiến U-2900) |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 0 | Không hoạt động
30 |  | Máy đo pH/m để bàn |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 600000 | Tốt
31 |  | Thiết bị tổng chất rắn hoà tan |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 1200000 | Tốt
32 |  | Cân phân tích TE214S |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 500000 | Tốt
33 |  | Tủ sấy |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 800000 | Tốt
34 |  | Máy phân tích nước |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 1500000 | Tốt
35 |  | Nhiệt ẩm kế |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 200000 | Tốt
36 |  | Nhiệt ẩm kế |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 200000 | Tốt
37 |  | Nhiệt ẩm kế |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 200000 | Tốt
38 |  | Nhiệt ẩm kế |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 200000 | Tốt
39 |  | Nhiệt kế đầu dò Testo |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 500000 | Tốt
40 |  | Nhiệt kế đầu dò Testo |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 300000 | Tốt
41 |  | Nhiệt ẩm kế |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 200000 | Tốt
42 |  | Nhiệt ẩm kế |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 200000 | Tốt
43 |  | Micropipet 100- 1000 µl |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 200000 | Tốt
44 |  | Micropipet 10- 100 µl |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn | 2026-03-03 | 200000 | Tốt
45 |  | Nồi hấp sấy ướt Sturdy |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Kiểm định | 2026-03-03 | 1000000 | Tốt
II | Gói Dịch vụ hiệu chuẩn, thử nghiệm, kiểm định máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động kiểm nghiệm, phân tích mẫu tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng năm 2026 |  |  | XN |  |  |  | TT Kiểm định Hiệu chuẩn Đo lường Miền Nam (SMETES) |  |  |  |  | Ds. Tính, Ds. Lộc, Cn. Hải, Cn. Sơn | Thu sự nghiệp | Quyết định số 34/QĐ-TTKSBT ngày 27/01/2026
1 |  | Tủ an toàn sinh học cấp II Safemate 1.2 |  | VS-CS1 |  | 1 |  |  | Thử nghiệm
2 |  | Tủ an toàn sinh học cấp II CLASS II BSC |  | VS-CS1 |  | 1 |  |  | Thử nghiệm
3 |  | Bể điều nhiệt (Nồi đun cách thủy) |  | VS-CS1 VS-CS2 |  | 2 |  |  | Hiệu chuẩn
4 |  | Bộ quả cân chuẩn F1(6 quả) |  | HL-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
5 |  | Cân điện tử ACB 150g |  | VS-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
6 |  | Cân kỹ thuật Mdel: CPA4202S |  | HL-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
7 |  | Cân kỹ thuật PRECISA |  | VS-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
8 |  | Cân phân tích Model: CPA224S |  | HL-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
9 |  | Cốc lọc của Hệ thống lọc 3 kênh (Merck Millipore) Mỹ) |  | VS-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
10 |  | Lò nung Nabertherm |  | HL-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
11 |  | Máy đo độ cồn (Cồn kế) Model: Alcoholmeter GE ClassIII |  | HL-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
12 |  | Máy đo độ đục cầm tay (H193414, Romania) |  | HL-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
13 |  | Máy đo PH (Model: HI 98190; Hãng Hanna; Xuất xứ: Romania) |  | VS-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
14 |  | Máy đo PH để bàn |  | HL-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
15 |  | Máy đo quang (Quang phổ tử ngoại khả kiến U-2900) |  | HL-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
16 |  | Micropipet đơn kênh (100μ -1000μ) |  | VS-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
17 |  | Micropipette 100-1000ul |  | VS-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
18 |  | Micropippet 100 uL Micropippet 200 uL Micropippet 1000uL |  | HLCS1 |  | 3 |  |  | Hiệu chuẩn
19 |  | Micropippet 200 uL |  | VS-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
20 |  | Nhiệt ẩm kế |  | HL-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
21 |  | Nhiệt kế ẩm Tanita |  | VS-CS1 |  | 2 |  |  | Hiệu chuẩn
22 |  | Nhiệt kế điện tử; Testo 925 |  | HL-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
23 |  | Nhiệt kế Max |  | VS-CS2 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
24 |  | Nhiệt kế thủy tinh |  | VS-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
25 |  | Nồi hấp Model: ES315 |  | VS-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
26 |  | Ống đong (100 và 500ml) |  | VS-CS1 |  | 2 |  |  | Hiệu chuẩn
27 |  | Quang phổ kế tử ngoại khả kiến (UV/VIS) |  | HL-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
28 |  | Tủ ẩm Binder BD 53 - Đức |  | VS-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
29 |  | Tủ ẩm điện tử hiện số Class E Model INE 550-Memmert |  | VS-CS1 |  | 3 |  |  | Hiệu chuẩn
30 |  | Tủ ẩm ISGI-30T/JSR |  | VS-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
31 |  | Tủ lạnh âm sâu MDF-U333 |  | VS-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
32 |  | Tủ lạnh âm sâu PHCbI |  | VS-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
33 |  | Tủ sấy lớn 250 độ C 120 lít (Model: LDO-150F) |  | VS-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
34 |  | Tủ sấy Memmert |  | HL-CS1 |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn
35 |  | Nồi hấp (ALP) |  | VS-CS1 |  | 1 |  |  | Kiểm định
B | Khoa Bệnh nghề nghiệp
I | Gói dịch vụ: Hiệu chuẩn, thiết bị phục vụ quan trắc môi trường lao động (đợt I.2026) |  |  | BNN | 14/01/2026 |  | 2026-01-30 | TT Ứng dụng Dịch vụ KHCN và Môi trường | Hiệu chuẩn | 02/4/2026 |  |  | Ds. Tính, Ds. Lộc, Bs. Mậu, Cn. Nhi | Quỹ PTHĐSN | Quyết định số 80/QĐ-TTKSBT ngày 25/2/2026
1 | TSBNN005 | Máy đo cường độ phóng xạ: RADIATION ALERT INS - HOLADAY – USA | 2000 | BNN |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn |  | 2500000 | Tốt
2 | DP 86/12 | Máy đo khí CO2 Extech CO250 | 2012 | BNN |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn |  | 2500000 | Tốt
3 | DP 204/18 | Máy đo bức xạ nhiệt PCE-SPM 1 | 2018 | BNN |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn |  | 4000000 | Tốt
4 | DP 89/12 | Máy đo bụi hô hấp Kanomax 3432 | 2012 | BNN |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn |  | 4000000 | Tốt
5 | TSBNN029 | Máy đo tốc độ gió TESTO 425 – GERMANY | 2019 | BNN |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn |  | 3000000 | Tốt
6 | TSBNN012 | Máy đo điện từ trường tần số cao: CA43 –CHAUVIN ARNOUR | 2012 | BNN |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn |  | 6000000 | Tốt
7 | DP 201/18 | Máy đo độ ồn có dải tần Rion NL-42 | 2018 | BNN |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn |  | 3000000 | Tốt
8 | TSBNN006 | Máy đo điện từ trường tần số công nghiệp: EMF PERFORM TOOL - HOLADAY - USA | 2006 | BNN |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn |  | 6000000 | Tốt
9 | 13/CDC/20 | Máy đo bức xạ UV-340A | 2020 | BNN |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn |  | 6000000 | Tốt
10 | TSBNN027 | Máy đo bụi (Model: EPAM-5000; HSX: EDC- USA/Mỹ) | 2017 | BNN |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn |  | 4000000 | Tốt
11 |  | Máy đo vi khí hậu, ánh sáng Extech-45170 | 2024 | BNN |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn |  | 7000000 | Tốt
II | Gói dịch vụ: Hiệu chuẩn, thiết bị phục vụ quan trắc môi trường lao động (đợt II.2026) |  |  | BNN |  |  |  | TT Ứng dụng Dịch vụ KHCN và Môi trường | [5 empty] | Quỹ PTHĐSN | Quyết định số 379/QĐ-TTKSBT ngày 25/06/2026
1 | TSBNN028 | Máy đo vi khí hậu WBGT 213A-JAPAN | 2019 | BNN |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn |  | 4000000 | Tốt
2 |  | Máy đo ánh sáng Testo 540 |  | BNN |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn |  | 2500000 | Tốt
3 |  | Máy đo phóng xạ điện tử Inspector - Alert |  | BNN |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn |  | 2500000 | Tốt
4 |  | Máy đo vi khí hậu Model: CENTER 332 |  | BNN |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn |  | 4000000 | Tốt
5 |  | Máy đo ánh sáng: ANA F9 LUX METER K 95389 – JAPAN |  | BNN |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn |  | 2500000 | Tốt
6 |  | Máy đo hàm lượng bụi MICRODUST Pro 880 nm - CASELLA – ENGLAND |  | BNN |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn |  | 4000000 | Tốt
7 |  | Máy đo từ trường Extech 480823 |  | BNN |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn |  | 6000000 | Tốt
8 | TSBNN037 | Máy đo hơi khí độc SKY2000-WH-M4 | 2025 | BNN |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn |  | 6000000 | Tốt
9 | TSBNN038 | Máy đo Toluen - SKY2000-WH-C7H8 | 2025 | BNN |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn |  | 3000000 | Tốt
10 | TSBNN039 | Máy đo Xylen - SKY2000-WH-C8H10 | 2025 | BNN |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn |  | 3000000 | Tốt
11 |  | Máy đo Bức Xạ ánh sáng Model:PMA 2200 |  | BNN |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn |  | 5000000 | Tốt
12 |  | Máy bơm lấy mẫu khí lưu lượng thấp Zefon International |  | BNN |  | 1 |  |  | Hiệu chuẩn |  | 1500000 | Tốt
C | Khoa Dược - VTYT
I | Gói dịch vụ: Hiệu chuẩn, thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn tại kho.....
1 |  | Bơm định liều Calibrex 520 5ml |  | Dược |  | 4 | [8 empty] | Cấp phát methadone CS1 – SL 2 Cấp phát methadone CS2 – SL 2 Nguồn KP Hỗ trợ điều trị Methadone
2 |  | Ẩm kế nhiệt kế TANITA - TT - 513 |  | Dược |  | 7 | [8 empty] | Kho thuốc vật tư hóa chất CS1 – SL 2; Kho vắcxin CS1 – SL 1; Kho thuốc methadone CS1 – SL 1 (Nguồn KP Hỗ trợ điều trị Methadone) Kho vắcxin CS2 – SL 1 (Nguồn Tiêm chủng mở rộng) Kho thuốc vật tư hóa chất CS2 – SL 2 (Nguồn thu sự nghiệp)
3 |  | Ẩm kế nhiệt kế JWS - A2 - 2 |  | Dược |  | 1 | [8 empty] | Nhà thuốc CS 1 Nguồn thu sự nghiệp
4 |  | Nhiệt kế |  | Dược |  | 18 | [8 empty] | Kho vắcxin CS1 Nguồn Tiêm chủng mở rộng
5 |  | Nhiệt ẩm kế Any metre TH101E |  | Dược |  | 1 | [8 empty] | Kho thuốc methadone CS2 Nguồn KP Hỗ trợ điều trị Methadone
D | DỊCH VỤ CUNG CẤP LIỀU KẾ | [9 empty] | 2940000
1 |  | Dịch vụ cung cấp liều kế cá nhân |  | PKĐK XN (DVTYT quản lý) |  | Cung cấp liều kế 04 đợt/năm |  |  | Cung cấp liều kế 04 đợt/năm | Đang thực hiện 04 đợt/năm (Hạn HĐ đến 31/12/2026) | 2940000 |  |  | Ngân sách cấp